

**Reg. nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_ Avd.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ År:\_\_\_\_\_\_**

**Brukerrutiner for Lifepak 20 defibrillator**

**1.Kontroller daglig at utskriften viser «Selvtest bestått»**

Lifepak 20 skal alltid ha behandlingskabel (defibrillatorkabel) tilkoblet, og den skal igjen være tilkoblet testplugg som

henger på kabelen; Lifepak 20 slår seg på og utfører hver natt (kl. 03:00) en autotest der også tester av kabelen inngår. Når testen avsluttes, slår defibrillatoren seg automatisk av og skriver ut en rapport på testresultatet.

**Testplugg**

**2.Kontroller ukentlig tilbehør og forbruksmatriell**

Kontroller at defibrillator, tilbehør (kabler) og elektroder er på plass og uten skade. Kontroller holdbarhetsdato på

elektroder, og at forpakning ikke er åpnet.

Følgende forbruksmateriell kan bestilles fra Sentralforsyningen, magasin:

259-501 Defibrilleringselektroder, Quik Combo Barn

259-502 Defibrilleringselektroder, Quik Combo Voksen

258-296 Registreringspapir 50mm

\*Annet bestilles direkte fra Physio-Control.

**3.Kontroller ukentlig at ladeindikator lyser**

Lifepak 20 skal alltid stå tilkoblet strøm for å lade opp det interne batteriet.


Kontrollere at Hovednett (AC)-indikator lyser.

Hvis Lifepak 20 ikke står til lading i tilstand AV, vil den etter 30 minutter gi en alarm med

jevne mellomrom for å gi beskjed om at den **MÅ** settes til lading.

**Kontakt alltid Medisinsk-teknisk avdeling (tlf. 7-4860) ved feil eller mistanke om feil.**

**Signer hver uke når punkt 2 og 3 er kontrollert. Punkt 1 kontrolleres daglig.**

**Skjema returneres ved årsskifte til Medisinsk-teknisk avdeling for arkivering.**

Interne referanser

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Eksterne referanser |  |