Utføre glukosemåling med Accu-Chek Performa

Sett inn en teststrimmel, instrumentet slås på automatisk
Sjekk at kodenummeret stemmer med nummeret på strimmelboksen
Påfør en bloddråpe
Les av resultatet etter 5 sek
OBS! OBS! OBS! Husk å skifte kode-chip hver gang en ny boks med strimler åpnes. Strimler utgått på dato viser E-5 i displayet.

Utføre intern kvalitetskontroll på Accu-Chek Performa

Sett inn en teststrimmel Instrumentet slåes på automatisk
Sjekk at kodenummeret stemmer Med nummeret på strimmelboksen
Velg kontroll level 1 eller 2	eller
La apparatet ligge på et bord, mens flasken med kontrollvæske føres bort til strimmelen. Timeglasset vises mens kontrollen analyseres
Resultatet vises på skjermen
Noter resultatet på skjema som oppbevares bakerst i glukosepermen