NB! Koblingspunkter og membraner på ventiler/koblinger skal som hovedregel alltid desinfiseres nøye eller være sterile (rett fra steril emballasje) før tilkobling/bruk, i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Enveisventiler

Disse ventilene tillater væske å strømme i én retning. De brukes som sikring for å hindre tilbakestrømming av blod/væske, eller for å hindre at infusjoner slår tilbake når flere infusjoner er koblet sammen via en treveiskran.

Vanlig tilbakeslagsventil stopper bare væske flow i én retning når det kobles fra.

Mottrykksventil hindrer tendens til luftbobler, og brukes på infusjon av fettløsninger, amiodarone og noen typer cytostatika. Benyttes kun på infusjonspumper/EDA/PCA-pumper, og aldri på sprøytepumper (mottrykket vil bli for stort for sistnevnte).

BBraun Infuvalve	Alaris
Medikamentresistent	Anti-siphonventil

tilbakeslagsventil	(mottrykksventil)
(anti-retur)
- tillater passiv flow	- krever positivt trykk for væske flow
Avtale: 201915. Ref.: 4095000C	Avtale: 403061

Toveisventiler/nålefrie koblinger

Disse ventilene tillater både injeksjon og tilbaketrekking av væske, og flow blir stoppet i begge retninger når de kobles av. Dette reduserer risiko for luftemboli ved til- og frakobling av infusjonslinjer.

Dette er en nålefri kobling, men brukes oftest som lekkasjefri kobling mellom sprøyte og infusjonssett på Alaris PK/CC sprøytepumpe. Hensikten er å hindre luft i infusjonsslangen ved sprøyteskift.

BD Smartsite

Avtale: 403061. Ref.: 2000E7D

Nålefri kobling, med og uten forlengelsesslange (opptil 3 lumen, se nedenfor). Lekkasjefri tilgang til kateteret via koblingen. Koblingen har en ventil som hindrer tilbakestrømming av blod og væske.

Vygon Bionector

Avtale: 201920. Ref.: 896.03

Liten og nett nålefri kobling som også har integrert

antirefluksfunksjon.

BD MaxZero

Nålefri kobling som holder positivt trykk ved avkobling,

og hindrer tilbakestrømming.

BD MaxPlus

Stoppventiler

Sprekkresistent mot lipider/medikamenter med høy pH-verdi.

Roterende adapter for enkel tilgang, og klikkfunksjon for

justering. Leveres uten eller med slange (10cm og 100cm). Kan

oppleves noe stivere enn tidligere siden den nå er PVC-fri.

Treveiskran Discofix C = stoppventil

Avtale: 201920. Ref.: 16494C/ 16700C/ 16760C

Toveis nålefri kobling med forlengelsesslange

Toveis nålefri kobling = toveisventil

Octopus 3-lumen	Octopus 2-lumen	Octopus 1-lumen

10 cm slange, 3 løp	10 cm slange, 2 løp	10 cm slange

Avtale: 201920. Ref.: 841.364	Ref.: 841.264	Ref.: 5222.014

Merk!

1-løps Hickman-kateter kan ha forlengelsesslange tilkoblet, og kan da mistolkes som et 2-løps Hickman.

Desinfeksjonshetter

Det finnes to typer desinfeksjonshetter; desinfeksjonshetter til nålefrie koblinger (avtale 201921) og propper med desinfeksjonsmiddel (male/female, avtale 201922). Disse er et supplement til aktiv manuell desinfeksjon med sterile kompresser dynket med klorheksidinsprit 5 mg/ml.

Skal kun benyttes til nålefrie koblinger. Desinfeksjonshetter med innebygget desinfeksjon (70% isopropyl alkohol). Urørt hette kan sitte på inntil 7 dager. Ta ny hette hver gang den tas av.

DualCap Light Blue

Avtale 201921. Ref.: 450-LB/ 550-LB

Desinfeksjonspropp for åpne female luer-koblinger, som f.eks.

stoppekraner og kateterhubs (ikke nålefrie koblinger). Når den skrus på, frigis desinfeksjonsmiddel (70% isopropyl alkohol). Urørt hette kan sitte på inntil 7 dager. Ta ny hette hver gang den tas av.

3M Curos Stopper

Avtale 201922. Ref.: CSV1-270R/CSV5-250R

Desinfeksjonspropp for male luer-koblinger. Når den skrus på, frigis desinfeksjonsmiddel (70% isopropyl alkohol). Urørt hette kan sitte på inntil 7 dager. Ta ny hette hver gang den tas av.

3M Curos Tips

Avtale 201922. Ref.: CM5-200R

Merk!

Vanlige propper må ikke forveksles med desinfeksjonshetter.

Interne referanser

1.2.1.2-03 Infusjonssett, ulike typer, skiftefrekvens

1.2.1.2.2.3-01 Perifert venekateter (PVK) - innleggelse, håndtering og fjerning

1.2.1.2.2.2-01 Sentralt venekateter (SVK) - stell, bruk, håndtering og fjerning, voksne

Eksterne referanser

FHI - Huddesinfeksjon og desinfeksjon av tilleggsutstyr

FHI - Nålefrie koblinger

FHI - Huddesinfeksjon og desinfeksjon av tilleggsutstyr og FHI - Nålefrie koblinger.