Pasienter med udokumenterte kunstige hjerteklaffer, annuloplastiske ringer og coronare stenter kan bli scannet under disse forutsetninger:

Magnetfeltstyrke på 1.5 (64-MHz) eller 3 T (128-MHz).

Pasienten kan undersøkes umiddelbart etter implantasjon.

SAR; 2W/kg.

NORMAL operating mode.

Max scan-tid /pulssekvens er anbefalt 15 minutter.

Retningslinjen inkluderer to eller flere overlappende stenter.

Dersom en går ut over disse forutsetninger skal det godkjennes av radiolog.

Anbefaler at disse retningslinjer blir revidert hvert år på bakgrunn av tilkomne nye implantat.

Vedrørende andre coiler/stenter/cardiac occluders eller typsk andre implantat som skal «feste seg i vev» og som er svakt ferromagnetisk: er dette laget av Nitinol (biokompatibel), Titan, Titanlegering, Phynox (aneurysmeklips), Elgiloy (ortopediske implantat) eksempelvis, kan det scannes umiddelbart etter innsettelse, da helst på 1.5T maskiner.

Ref;

Frank G. Shellock, Ph.D., FACR, FISMRM, FACC

Adjunct Clinical Professor of Radiology and Medicine

Keck School of Medicine, University of Southern California.

30 juli 2016.