Indikasjon: pasienter med urin og avføringsinkontinens/retensjon, for eksempel ved MS. Spole: Hodespole sender/mottaker på lab 6/7 eller P1. KUN 1.5 T!
Pasientforberedelse VIKTIG! Før pasienten taes inn på magnetrommet må implantatet slåes av. Dette gjøres som oftest av pasienten selv, men dersom han/hun ikke klarer dette må sykepleier på Stomipoliklinikken kontaktes 972904. Eller på avdelingen pasienten ligger. Pasienten må derfor planlegges i forkant!
Forberedelse på MR: OBS: det må kun brukes sender/mottaker hodespole. Ta av ryggspolen slik at ingen andre spoler er koblet til.

Conditional; implantatet kan scannes rett etter innleggelse. 1.5T. Slew rate 200 T/m/s Spatial gradientfelt 19T/m eller mindre. SAR: 3.2W/kg. Normal mode. Sender/mottakerspole. ALDRI bodycoil som senderspole! Disse forutsetninger er innfridd på lab 6/7 og på P1.
Godkjente implantater: InterStim® Model 3023 InterStim II Model 3058 Informasjon på nettet: (oppdatert 2020) http://professional.medtronic.com/pt/uro/snm/ind/mri-guidelines/index.htm#.V15wiDWLS70

SAR monitorering: når du har satt i gang sekvensen åpner du SAR informasjonsvinduet. Der kan du sjekke at SAR holder seg under 3.2W/kg gjennom hele us. Dersom SAR-verdien overskrider 3.2W/kg må en stoppe opptaket, pause, for å prøve igjen.

Klikk; Display values ; Current ; Head(W/kg)-

For å oppdatere må man klikke mellom menyene, ”Time of last update” og Current, da ser du at tidspunktet for oppdateringen endres til ”nå-tid”.

På P1; sett SAR-verdiene når du registrerer pasienten, velg «low SAR».