Dette er skrevet etter å ha konferert med Svein Harald Mørkve, NKIR.

Det brukes flere typer intracerebrale stenter her på HUS.

De vanligste er:

Neuroform® Microdelivery Stent System, Neuroform EZ® Stent System

Wingspan® Stent System

Neurovention Elvis

Fra firmaet STRYKER, Medtronic bla.

MR sikkerhet og felles for disse stentene er;

Godkjent og testet for 1.5T og 3T

Spatial gradient field er 25T/m

SAR normal operating mode (whole body 2W/kg, Head 3.2 W/kg)

Kan gi noe artefakter i aktuelle område.

Dette gjelder også coilene som legges inn her på HUS, disse er laget av ikke-magnetisk platinum-tungsten/wolfram (tungsten og Wolfram er det samme).

Ref;

www.strykerneurovascular.com/hcp/mri