AMS 800 er et implantat for kunstig urinblærekontroll system.

AMS 700 er en penis protese.

Disse er testet og godkjent for både 1.5T og 3T.

Romlig gradient imøtekommes når pasienten legger seg midt på bordet og kjøres inn (Eksempelvis Lab 5: 5 T/m og P2: 7 T/m)

SAR: 2 w/kg =normal mode. (1.5 W/kg på 1.5T er svært konservativt målt).

Gir erfaringsmessig lite artefakter, også på 3T.