- Formål:

Opprettholde optimal bildekvalitet og driftssikkerhet på lysmikroskop.

- Generelt:

Rutinen gjelder for utvalgte registrerte lysmikroskop.

- Gjennomføring:

Service utføres etter produsentens anbefalinger og dokumenteres i Medusa. Status på servicestandard kan sees i Medusa. Følgende punkter skal være i orden for at mikroskopet skal anses som OK i henhold til servicestandard:

- Standard

- Optikk:

- Objektiver og okularer skal være rene og uten riper eller skader.

- Kondensor og speil skal være justert og fri for støv og smuss.

- Lyskilde:

- Lyskilde (halogen/LED) skal fungere og gi jevn belysning.

- Lysintensitet skal kunne justeres.

- Reflektor og filter skal være rene og intakte.

- Mekaniske deler:

- Fokusmekanisme (grov og fin) skal bevege seg jevnt uten slark.

- Objektivrevolver skal rotere lett og klikke på plass.

- Mekanisk bord skal bevege seg jevnt i X- og Y-retning.

- Elektriske komponenter:

- Strømkabel og brytere skal være uten skader.

- Ingen tegn til varmgang eller løse kontakter.

- Stabilitet og plassering:

- Mikroskopet skal stå stødig og være plassert på en stabil, vibrasjonsfri overflate.

- Det skal være tilstrekkelig lufting rundt mikroskopet for å unngå overoppheting.

- Kalibrering og justering:

- Skalaer og målelinjer (hvis aktuelt) skal være kalibrert.

- Justering av parfokalitet og planhet skal være kontrollert.

- Feil/mangler

Dersom det oppdages feil eller avvik, skal mikroskopet ikke brukes før det er utbedret. Melding sendes til teknisk avdeling/MTA i henhold til gjeldende rutiner.